翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：SY21GZ084

广东盛远招标有限公司

2021年7月26日

目    录

第一部分 投标邀请函……………………………………………...…….……….......2

第二部分 采购项目内容…………………………………..…...…………………......7

第三部分 投标人须知………………………………….….………….……..……….61

第四部分 合同书格式…………………………………………………..………....…77

第五部分 投标文件格式……………………………….………………………..…...84

# 第一部分

投 标 邀 请 函

# 投标邀请函

广东盛远招标有限公司受翁源县疾病预防控制中心的委托，对翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SY21GZ084

项目名称：翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥11,200,000.00

采购需求：

合同包1(翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目):

合同包预算金额：11,200,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专用仪器仪表 | 实验室相关检验检测仪器设备采购 | 1（批） | 详见第二部分 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60日历天内交付使用。

二、投标人的资格要求：

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。

#### 三、获取招标文件

时间：2021年7月26日至2021年8月2日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:30:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

方式：现场获取

售价： 300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年8月17日 9时30分00秒（北京时间）

地点：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（火车东站沿河往南走200米，电信综合楼工商银行四楼）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

获取招标文件方式：

1.现场报名购买，购买招标文件时须携带以下资料：

（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）。

备注：为了提高效率，供应商自行到我公司网站“http://gdsyzb.smsgcm.cn/”下载“招标文件”及“报名表格”，填写“报名表格”后打印并与以上资料一并携带购买招标文件。

2.招标代理机构只接受报名购买本项目招标文件供应商的投标。

3.广东盛远招标有限公司邮箱：guangdongshengyuan@126.com

4.公告发布媒体：

（1）广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）；

（2）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）；

（3）广东盛远招标有限公司网站（http://gdsyzb.smsgcm.cn/）。

5.需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（5）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（6）<财政部印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知>（财库〔2019〕41号）等

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.釆购人信息

名  称：翁源县疾病预防控制中心

地  址：韶关市翁源县德政路331号

联系方式：0751-2877968

###### 2.釆购代理机构信息

名  称：广东盛远招标有限公司

地  址：广东省韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼

联系方式：0751-8228655

###### 3.项目联系方式

项目联系人：赖柏羽、张莉莉

电  话：0751-8228655

广东盛远招标有限公司

2021年7月26日

# 第二部分

采 购 项 目 内 容

一、项目概况

1.采购项目需求一览表：

| 序号 | 核心产品 （“※”） | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ※ | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS | 1 | 台 | 允许进口 |
| 2 |  | 气质联用仪GC-MS/MS | 1 | 台 | 允许进口 |
| 3 |  | 超高效液相色谱仪UPLC | 1 | 台 | 允许进口 |
| 4 | ※ | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 5 | ※ | 微生物快速富集系统（富集浓缩仪） | 1 | 台 | 允许进口 |
| 6 |  | 显微镜 | 5 | 台 | 允许进口 |
| 7 |  | 暗视野显微镜 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 8 |  | 荧光显微镜 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 9 |  | 全自动固相萃取仪 | 1 | 台 | 允许进口 |
| 10 |  | 光波加热仪 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1 | 台 |  |
| 12 |  | 核酸采样工作站（二工位） | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 定量采样机器人 | 1 | 台 |  |
| 14 |  | 电导率仪 | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 4度冰箱（2°∽8°） | 5 | 台 |  |
| 16 |  | 恒温水浴箱 | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 |  |
| 18 |  | 生化培养箱 | 2 | 台 |  |
| 19 |  | 霉菌培养箱 | 1 | 台 |  |
| 20 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |  |
| 21 |  | 智能液体分装泵（培养基分装器） | 2 | 台 |  |
| 22 |  | 全自动定量浓缩仪 | 1 | 台 |  |
| 23 |  | 瓶口分液器 | 1 | 台 |  |
| 24 |  | 瓶口分液器 | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 电动吸液器 | 3 | 台 |  |
| 26 |  | 电子温湿度计（实验室用） | 50 | 台 |  |
| 27 |  | 抽湿机（8L） | 15 | 台 |  |
| 28 |  | 鞋套机 | 4 | 台 |  |

2.有关说明：

1. 投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

2. 开标时投标报价超过预算金额或最高限价为无效投标。

3. 本项目属于政府采购项目。

4. 本项目为货物类项目，其中小企业划分标准所属行业为：工业。

5.本项目 “★”的地方为实质性响应条款，作为废标条款,请投标人注意，必须实质性点对点响应,否则将导致无效投标；带“▲”号标注的为重要技术参数，如不满足将导致严重扣分；带“※”号标注的为本项目的核心产品。

★6.投标人（非制造商）参投的产品如为原装进口产品时，则须在投标文件中提供生产厂家或有效的代理商出具的产品销售授权书以确保供货的及时性及售后服务的专业性。

3.其它要求

1.凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。

2.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS招标参数要求

一）主要用途：

用于水质、食品、生物样品等中的微量、痕量及超痕量元素的定性、半定量和定量分析，能够进行多元素快速测定，同时还可以进行同位素组成分析；仪器需具有以下分析特性和技术指标：

1.3MHz四级杆通过离子的荷质比进行定性分析。

2.进行元素定量分析。

3.同位素比的测定。

4.高灵敏度表现为中质量数In（115）＞500Mcps/ppm（氧化物离子比率：CeO+ / Ce+ ＜ 2 %）。

5.四极杆驱动频率：≥3.0 MHz。

6.最短的检测驻留时间（Dwell Time）：≤50µs。

7.默认RF等离子体功率需＞1580W。

8. ICP等离子体氩气消耗量≤12L/min。

9.锥数量≤ 2个，采样锥孔径≥1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。

10.双分子涡轮泵真空系统从大气压开始抽至可工作的真空度的时间：≤5分钟（验收指标）。

11.全数字脉冲计数检测器，实时动态线性范围≥10个数量级。

二）仪器硬件系统

1.仪器工作环境

1.1 电压：单相、220伏 交流电、50赫兹

1.2 室温：20-25 ℃

1.3 相对湿度：25-80 %

2. ICPMS仪器硬件参数

2.1样品导入系统

2.1.1 雾化器：高效、低流量、玻璃同心雾化器。

2.1.2 雾化室：半导体制冷、电脑控温的冷却雾化室，控温范围：－15℃至室温。

2.1.3 蠕动泵：电脑控速、三通道蠕动泵，泵速范围：0～50rpm。

2.1.4 炬  管：标准一体式、低流量、玻璃炬管，带有安装定位控制点。

2.2 ICP 等离子系统

2.2.1 RF发生器：27.12MHz 等离子体晶控固态射频发生器，功率500-1600W连续可调；频率稳定性≤±0.01%，输出功率稳定性≤±0.1%。

▲2.2.2 RF线圈：采用电感线圈接地或交叉电感线圈消除二次放电，而不采用屏蔽罩技术减少消耗品和维护工作，不接受使用屏蔽炬技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的屏蔽炬耗材，如果使用需要屏蔽炬的技术产品耗材，需承诺配备20套屏蔽炬以备仪器终身更换（提供相关证明资料）。

2.2.3 等离子体：计算机自动控制等离子体点火过程，并准确自动调整等离子体X.Y.Z三个方向的位置, 完成等离子体自动优化的同时能自动贮存优化后的操作条件。

2.2.4 气体控制：各路气体流量可以经计算机自动优化获取，计算机可以设定并准确控制所有气路。

2.2.5 炬室防护：具有全面防RF辐射泄漏的保护措施，以及防紫外辐射的大口径观察窗。

2.3 接口－CRI碰撞反应技术

▲2.3.1 接口组成：CRI采样锥和CRI截取锥；锥体≤2个，维护简单，清洗简单，维护时不破坏真空系统，不接受嵌片设计。

2.3.2 接口锥直径：采样锥≥1.1mm，截取锥≤0.5mm。

2.3.3 接口锥材料：铂金或镍。

2.3.4 锥体冷却装置：高性能的独立水冷系统，加快锥体冷却速度，保证接口区域的稳定性。

▲2.3.5 两路质量流量计控制碰撞反应气体：H2和He。He为碰撞气，H2为碰撞反应气，考虑到H2的使用安全性以及避免使用进口氢气发生器所带来的高额后期使用维护成本，可采用国产氢气发生器供气（此项作为最终验收指标）；如果采用钢瓶供气需配置10瓶钢瓶气体及全套实验室防爆及警报设备供采购人使用（提供相关证明文件）。

▲2.3.6高精密气路控制系统：必须提供六路高精密气路控制系统包括：雾化气、辅助气、补充气、离子气，以及二路碰撞反应气（氢气和氦气），并且这6路气体均采用MFC全质量流量计控制（提供软件截图并逐一说明，配置清单中请列出各6路气路及名称，此参数作为最终验收指标）。

▲2.3.7碰撞反应技术：碰撞反应在采样锥与截取锥之间进行，在亚真空状态下，避免了碰撞反应产生的大量干扰中性粒子与离子进入真空系统，污染了真空系统及检测器，使得检测器寿命大大延长。

2.4离子透镜系统

▲2.4.1  90°离子透镜：通过施加电场的作用使带电离子发生90°偏转并且聚焦，即四级杆质量分离器与矩管呈现90°角，从而有效去除中性粒子、光子，提高离子提取效率和分析灵敏度（提供仪器内部实物图片佐证）。

2.4.2 离子透镜电压设定：计算机自动优化所有离子透镜的电压设定，并准确控制不同操作条件下的电压设定值的变化。

2.5 四极杆质量过滤器

2.5.1 材料：精密加工的金属材料四极杆和热膨胀系数极小的陶瓷基座构成完美的双曲面。

▲2.5.2 预杆：四极杆预杆设计，与90°透镜结合构成双离轴设计，进一步去除中性粒子，降低背景信号。

2.5.3质量数范围：3-256amu。

2.5.3 质量分辨率：0.5-1.2amu 可调。

2.5.4质量校正稳定性：≤0.05amu/天。

2.5.5 四极杆调制频率：3.0MHz。

2.6真空系统

2.6.1 组成：真空机械泵和分子涡轮泵，所有泵内置于主机中，减少噪声，节省实验室空间。

▲2.6.2 分子涡轮泵：一个分子涡轮泵，要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于5分钟；另提供一个分子涡轮泵作为备用(必须在配置单中列出两个分子涡轮泵作为货物交货配置；如不提供上述证明材料或者证明材料不充分则视为不满足此参数；此参数作为最终验收指标)。

2.6.3 启动时间：真空启动快，达到工作要求的真空度所需时间＜5min。

2.6.4 控制：计算机自动控制真空泵的运行，软件中实时显示真空泵运行情况和真空参数。

2.7检测器

▲2.7.1 全数字脉冲数字检测器或数字模拟转换型检测器，如为全数字脉冲检测器则提供肆年长效保修，如数字模拟转换型检测器则需额外提供叁个作为交货验收配置（提供相关证明材料。

2.7.2 动态线性范围：标准模式下可以达到11个数量级的动态线性范围。

▲2.8 检出能力：为保障本中心复杂样品检测能力，排除测试中干扰现象，需提供氢气碰撞反应模式下测试GSB-14紫菜标准物质中Se的实际测试报告，检出限达优于0.0035ppb,方法检出限优于0.00035mg/kg 。

三）仪器性能指标

▲1. 仪器灵敏度（标准模式下灵敏度，作为仪器验收指标）

低质量数Li>60M cps/ppm

中质量数In>500M cps/ppm

高质量数Th>300M cps/ppm

2. 氧化物离子比率：

CeO+ / Ce+ ＜ 2 %（普通灵敏度模式）

CeO+ / Ce+  ＜ 3 %（高灵敏度模式）

3. 二价离子比率：

Ba++ / Ba+ ＜ 3 %

4. 背景（5amu处）＜ 2 c/s

5. 短期精度（20 min）＜ 3 %

6. 长期稳定性（4 hours）＜ 4 %

7. 丰度灵敏度：低端1*10-6，高端1*10-7

8. 同位素比值精度：＜ 0.1 % (107Ag/109Ag)

9. 部分元素检出限（ng/L）：7Li＜0.01； 115In＜0.1； 232Th＜0.04

四）仪器操作软件

1. 操作系统：Microsoft ® Windows 10或以上。

2. 软件功能：

2.1 计算机控制仪器运行，具有自动开关机、自动点火等功能，可以完成仪器启动时参数的自动设置及分析参数自动优化等操作。

2.2 软件附带仪器运行状态显示窗口，可以实时监测仪器运行中的各个参数。

2.3 一个分析方法中可以设定多个分析条件，软件可以自动调节运行参数，使得一次样品导入可以完成多种分析条件的测定，冷热等离子体之间可以自由切换，自动完成，无需用户干涉。

2.4 一次分析测定中可以完成从ppt到ppm含量的分析，达到9个数量级的动态线性范围。

2.5 软件可以完成多元素的定性、半定量和定量的快速分析，支持标准曲线定量法、标准加入法和同位素稀释法等分析方法，可以进行同位素比值分析。

2.6 操作软件提供下列数据处理模块：

2.6.1图形化显示谱图与校准曲线。

2.6.2半定量分析。

2.6.3定量分析。

2.6.4 同位素丰度比值分析。

2.6.5 同位素稀释分析。

2.7 软件系统允许将数据结果导出为其它格式，并使用第三方软件对其进行处理。

2.8 操作软件附带标准分析报告，可以在样品分析过程中或分析结束后打印分析报告，用户可以对分析报告格式进行选择和编辑；具备数据实时显示和报告实时显示的能力。

2.9软件系统具备瞬间信号分析能力，可以与液相色谱及激光烧蚀技术进样系统联用；与HPLC联用时不需要进行硬件改动，可以直接连接。

2.10软件内建了功能强大的质量控制(QC)模块，提供报错、记录、循环纠正报告等一系列的功能。

五）配置要求

1. ICP-MS主机1台，包括检测器、固态RF发生器、Turner交叉线圈、炬管定位系统、真空系统、四极杆质量分析器、等离子气路、90°反射离子透镜系统、ICP-MS操作软件、采样锥与截取锥、曲面预杆等。

2. He及H2二路气体的碰撞反应池1套。

3.主机提供2个分子涡轮泵或主机提供1个分子涡轮泵则需额外提供1个分子涡轮泵作备用。

4.主机提供全数字脉冲检测器1个（保修4年以上）或模拟、数字双模检测器3个。

5.两年易耗品：

5.1进样泵管2根

5.2排液泵管2根

5.3调谐溶液1瓶

5.4雾化室排废液管及雾化室排废液管各1根

5.5泵油1瓶

5.6等离子和辅助气连接管1根

5.7雾化器气体管1根

5.8补充气连接管1根

5.9软管1根

6.耐高盐雾化系统1套

7.进样系统半导体制冷装置 1套

8.耐高盐进样系统1套

9.循环水冷系统1台

10.提供230位以上全自动样品自动进样器

11.电感耦合等离子体质谱仪工作站（包括：工作站、图文输出设备各1台）

12.高盐在线气体稀释进样装置1套（不接受嵌片等设计）

13.氢气发生器1套，用于提供碰撞反应气。

（二）气质联用仪GC-MS/MS参数要求

一）总体性能要求

仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学有机污染物等残留物的准确定量分析。

二）工作条件

1.电源电压：单相220V ±10%

2.环境温度：20±5℃

3.相对湿度：40-80%

三）仪器性能参数

气相色谱部分参数要求：

1.柱温箱

▲1.1柱箱温度：室温上10℃～450℃，多级程序升温，32阶33平台。

1.2降温能力：从450℃降到50℃时间小于4分钟。

1.3最大升温速度：125℃/min，温度步长0.1℃。

1.4柱温随室温变化精度：≤0.01℃/℃或更优。

2.即插即用组件接口，任何进样口或检测器都可以是标配。用户可自行增加进样口或者检测器，最多可装2个进样口和3个检测器接口。

3．电子压力控制：多达18路独立载气控制通道

3.1载气最大压力: ≥1000 kPa（145psi），包括大于100psi全量程压力精度0.01kPa（0.001psi）。

4.即插即用型分流/不分流进样口

4.1温度范围: 50ºC －400ºC或更宽，以1ºC步进调节。

4.2分流比：12000：1。

4.3具有隔垫吹扫功能，吹扫流速0-50ml/min，步长1ml/min。

5.自动进样器

5.1 液体进样，样品最大容量：1、2、2.5mL：155个。

5.2 进样体积：0.01μL到5μL，步长0.01μL。

5.3	进样精度：RSD<0.3%。

6.气相检测器

6.1火焰光度检测器（FPD）。

6.1.1最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃。

6.1.2最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）。

6.1.3动态线性范围：104 (P)；>103 (S)。

6.1.4.选择性：P/C=106:1；S/C =106:1。

6.1.5可使用双波长版本。

6.1.6数据采集频率：300Hz。

6.2火焰离子检测器（FID）。

6.2.1最高操作温度：450 ºC。

▲6.2.2最低检测限：＜1.4 pgC/s。

6.2.3线性范围：107。

6.2.4数据采集频率：300Hz。

6.3电子捕获检测器（ECD）。

6.3.1最高操作温度：400℃。

▲6.3.2 最低检测限：<4.5fg/s林丹。

6.3.3线性范围：>104。

6.3.4数据采集频率：300Hz。

7.吹扫捕集自动进样器

7.1吹扫捕集主机：吹扫气体以密集和细小的泡状形式通过待分析的样品基体，VOCs被吹扫气带出样品并吸附收集于捕集阱中；吹扫过程完成后，加热捕集阱，VOCs由捕集阱中解析并被传输至气相色谱仪（GC）/气质联用仪（GCMS），气相色谱仪/气质联用仪将输入的VOCs中的不同成分分离并检测。

7.2运行周期：采用11分钟吹扫时间，系统运行周期小于15分钟。该过程包括吹扫、解析、烘烤和冷却（假设室温为20～22℃）。

7.3捕集阱加热：室温至350°C。

7.4 捕集阱冷却：90秒内，捕集阱温度可由250℃冷却至40℃（假设室温为20～22℃）。

7.5六通切换阀：温控范围：室温至250℃，24V直流电驱动。

7.6外置传输管线：温控范围：室温至250℃。

7.7采样台：温控范围：室温至90℃

7.8浓缩器：温控范围：室温至200℃

7.9样品加热器：温控范围：室温至90℃

7.10样品旁路：所有的管路及接头均采用Siltek®表面涂层处理。

7.11电子质量流量计：可控流速范围5mL/min～500mL/min。每种模式独立控制。具备记录采样压力和泄露自动检测能力。

7.12数据处理系统：Windows® 7或以上版本。

7.13软件：RS-232通讯接口。

质谱部分参数要求：

1.基本性能

▲1.1质量数范围: 1.2～1100。

1.2灵敏度必须满足下面指标，以达到实验室使用要求 (均为不分流模式):

EI SRM: 1μL 100fg/μL OFN进样, S/N≥50000:1(m/z272→ 222，验收时需要在分辨率为0.7Da FWHM，电子轰击能量为70eV下实现)。

▲1.3 最低检出限：IDL≤ 4fg OFN (连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于4fg，验收时需要在分辨率0.7Da FWHM下实现)。

▲1.4 分辨率：分辨率可调至0.4amu。

▲1.5 采集速率参数：一级质谱扫描同时满足134 scans/sec (125 u)和 800 SIM/sec（提供数据证明文件）。

▲1.6 具备可升级的真空锁功能， 一旦升级为真空锁定功能，可实现两套离子源的切换可在3分钟内完成，无需放真空，以方便维护离子源，提高工作效率。

2.离子源：专利惰性抗污染离子源材料: 一体化无线式离子源（包括推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜），以方便日常维护快速拆卸离子源。

2.1 EI

2.2离子源温度：独立加热，50-320℃。

▲2.3 接口传输线温度：可控温，最高达380℃。

▲2.4 质谱必须具备双灯丝组件，并可同时在EI 和CI 模式下使用，双灯丝在同一侧且具有灯丝透镜，提高灯丝寿命，单个灯丝电流：0-350uA。

3.质量分析器

▲3.1 S-型，加热可超过250℃, 带有保护鞘的预四级杆。

▲3.2圆形或曲面四极杆组件，材质为金属钼，无需加热，不采取加热装置便能保证质量0.1amu/48h稳定性和重现性。

3.3超快速碰撞池，使用高速光学通道以获得最高的离子传输率，在800MRM/sec速度下，仍可以保证高灵敏度（Bifenthrin Detection limit <500fg）结果没有记忆效应和交叉污染。

3.4 碰撞能量：0-60eV。

4.扫描功能

▲4.1一针进样可以用SRM扫描同时检测900种以上化合物，投标时提供一针SRM进样同时检测900种以上化合物的应用文章。

4.2单杆扫描功能：全扫描(Full Scan)，（T-SIM）和交替扫描FS/T-SIM（提供谱图作为证明文件，并且作为安装验收指标）。

4.3 串联扫描功能：子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、时间选择离子扫描模式（T-SIM）、选择反应扫描模式(SRM)、时间选择反应扫描模式（T-SRM）多反应扫描模式（MRM），全扫描选择反应扫描交替扫描模式（Full Scan/SRM）等(提供谱图作为证明文件，并且作为安装验收指标)。

5.检测系统

5.1离轴、带有可扩展动态范围的电子倍增器，和后加速转换打拿极，±10KV 正负电压可快速切换 (PPINICI)。

6.真空系统

6.1真空系统使用风冷高真空泵, 能够使用固定量的空气作为参考进行自动检漏，真空系统必须包括 3.3 m3/hr 旋叶油泵作为前极泵。

▲6.2真空系统必须包含扩展流量 (240 L/s N2) 涡轮分子泵。

7.工作站系统

7.1系统自带智能调谐功能（Smart-tune），智能调谐无需多余步骤，5分钟之内完成质谱的调谐，使仪器保持良好的使用状态，此外，系统必须包含高级调谐模式来进行目标性调谐。

7.2软件自带全自动对未知化合物母子离子进行自动选择，碰撞能量自动优化功能（提供功能说明相关证明文件，验收时需现场演示）。

7.3软件具有读取其他公司SRM方法列表的功能，并且可以按照其他公司的SRM方法或者单杆的方法编辑进样方法（验收时需现场演示此种功能）。

7.4最优化的保留时间锁定软件：利用单次进样单一物质来进行恒流和恒压模式下的保留时间校准。

7.5 软件自带农残筛查,邻苯二甲酸酯检测,多环芳烃,多氯联苯,2015版中国药典农残检测,供港蔬菜农残检测,GB23200.86-2016方法包,客户无需进行任何方法开发过程,即可立即使用仪器方法进行数据采集,提高实验室工作效率。

7.6软件自带1000种以上有机化合物二级质谱数据库，数据库可以导入到仪器方法中直接使用，且二级数据库、仪器采集方法和数据处理方法之间可以用Excel导入导出的方式自由转换，无需手动输入二级质谱信息（验收时需现场演示此种功能）。

四）配置清单

1.气相色谱仪主机（原装原厂品牌，含安装工具包） 1台

2.三重四级杆质谱主机（高灵敏度EI源），（原装原厂品牌含安装工具包） 1台

3.质谱接口 （含安装工具包） 1个

4. 高性能分子涡轮泵 1个

5.自动进样器（含安装工具包） 1个

6. 150位进样盘附件（含安装工具包）1个

7. 吹扫补集自动进样器 1台

8. 电子捕获检测器（ECD) 1台

9. 火焰光度检测器（FPD）1台

10. 火焰离子检测器（FID）1台

11. 最新版本的工作站软件 （含正版光碟）1套

12. NIST原装正版标准谱库（结构式库，正版光盘）1套

13. 质谱安装验收标样 1套

14. 机械泵（油泵） 1套

15. 色谱柱 2根

16. 带玻璃棉的去活分流/不分流衬管 2包

17. 分流不分流进样口低流失隔垫 1包

18. 分流不分流衬管密封圈 5包

19. 分流不分流进样口，检测器用螺母 2包

20. 分流不分流进样口和检测器用石墨垫 1包

21. 质谱端用石墨垫 1包

22. 质谱端用螺母 2个

23. 2mL样品瓶（透明，2mL螺母样品瓶，100个/包） 2包

24. 品牌电脑及打印机 各1台

25. 不间断电源UPS  1台

26. 钢瓶及减压阀 各1套

（三）超高效液相色谱仪UPLC参数要求

1．数量：1台

2．应用范围：广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析。

3．技术要求

3.1液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、双控温多柱位柱温箱、DAD检测器。

▲3.2流路须采用德制原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损，手旋拆卸，零死体积。

3.3四元泵

▲3.3.1流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

▲3.3.2最大压力：62Mpa

3.3.3流量准确度：<0.1%

3.3.4流量精密度：<0.05%

3.3.5 梯度混合精确度：< 0.15%

3.3.6 溶剂种类：4种

▲3.3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

▲3.3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

3.4  自动进样器：

3.4.1 兼容孔板及常规样品瓶

3.4.2 进样方式：无样品损失，无残留。

3.4.3 进样体积：0.01~100μL

3.4.4 进样体积准确度：0.5%

▲3.4.5 交叉污染：0.004%

3.4.6自动防沉淀振摇及侧移功能

3.4.7 在线稀释和在线衍生功能

3.5  柱温箱

3.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。

3.5.2温控范围：5~80℃

3.5.3温度准确度：±0.5℃

3.5.4温度稳定性：±0.1℃

3.5.5温度精度：±0.1℃

3.5.6容量：最多12支色谱柱。

3.5.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。

3.6  DAD检测器：

▲3.6.1二极管数：1024

3.6.2 波长范围：190-800 nm

▲3.6.3 波长精确度：± 0.1 nm

3.6.4灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息。

▲3.6.5 数据采集频率：100HZ

3.6.6 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证。

3.7  荧光检测器：FLD-3100

▲3.7.1脉动频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）。

▲3.7.2 激发波长：200~880nm 发射波长：265~900选配双PMT功能。

▲3.7.3 波长准确度：±2nm

▲3.7.4 最大数据采集频率：100HZ

3.7.5流通池温控：室温+10 °C to 50 °C

3.8	 软件:

3.8.1操作系统:可兼容Windows 7和windows 10。

3.8.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。

3.8.3可自动进行快速数据采集和后处理。

3.8.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。

3.8.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

3.8.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器

3.8.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。

4.配置清单

4.1液相色谱主机（含试剂架，脱气机，四元梯度泵，自动进样器，柱温箱等）1套

4.2仪器控制及操作软件（含正版光碟）1套

4.3二极管阵列检测器 1套

4.4 分析型流通池 1套

4.5 荧光检测器 1套

4.6 色谱柱 2根

4.7管路密封圈 2个

4.8 单向阀芯 2包

4.9 进样针 2根

4.10 2mL 进样瓶 5包

4.11 溶剂瓶（1L/个） 5个

4.12工作电脑及打印机 各1台

（四）全自动微生物质谱检测系统参数要求

1.主要用途

用于微生物(细菌、霉菌、酵母、分枝杆菌、诺卡菌等)的快速鉴定。

2.工作条件

电力要求：220-240V，单相；工作温度：18-26度；相对湿度：<70%。

3. 技术指标

3.1 硬件：

3.1.1 激光器：频率1-50Hz可调，激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的MALDI样品制备方法。

3.1.2 MALDI离子源：在宽质量范围同时获得最高的分辨率，离子源无需清洗。

3.1.3 检测器：高灵敏度、快速微通道检测器，具有减少基质干扰信号的功能。

3.1.4 真空泵：真空状态由两台带涡旋支持的涡轮分子泵保持，标称值≥250l/s。

▲3.1.5真空飞行管长度≧1.2m。

3.2 数据库软件：

▲3.2.1为了方便用户进行日常鉴定和科研试验两种用途，系统自带同品牌两套独立的且可相互切换的数据库，无需通过外部网络传输数据及鉴定结果，减少网络传输风险。

3.2.2科研RUO数据库：可实现开放给用户自由增加菌种数目，建立未知微生物的标准蛋白质组指纹质谱数据库。

3.2.3临床IVD数据库：能给予唯一鉴定报告结果，并以百分比显示鉴定结果可信度。

3.2.4为了更好的区分种属内高度相似的菌，如肺炎链球菌和缓症链球菌，数据库采用高级图谱分类算法(ASC)，基于权重矩阵分析原理建立数据库和鉴别样本图谱，保证鉴定准确率＞95%。

▲3.2.5鉴定数据库：IVD数据库≧1300种菌，RUO数据库≧2000种菌，其中真菌≧200种；菌种数与对应建库菌株数相比≧1：10，菌株图谱≧65000个，充分覆盖特殊类型的不同来源菌株，提升鉴定到种的准确性（提供厂家证明材料）。

▲3.2.6为了满足疾控对急性、烈性传染病的预防和控制，需能鉴定疾控和临床重点监测的烈性传染病菌：鼠疫伊尔森菌、伤寒沙门菌、霍乱弧菌、炭疽芽孢杆菌、类鼻疽伯克氏菌、肉毒梭状芽孢杆菌、羊布鲁氏杆菌、O157大肠杆菌、克柔假丝酵母菌、腐生葡萄球菌等。

▲3.2.7能鉴定区分肺炎链球菌和缓症链球菌。

▲3.2.8为了满足食品风险监测的日常工作，需能检测大肠埃希菌0157，沙门菌(多种)，铜绿假单胞，副溶血弧菌，蜡样芽孢杆菌，空肠弯曲菌，金黄色葡萄球菌，溶血性链球菌，霉菌，酵母菌，诺卡菌及环境微生物。

3.2.9菌谱库包括细菌、真菌、疑难菌完整数据库，并不断添加更新，免费升级。并可实现开放给用户自由增加菌种数目，建立本地特色未知微生物的标准蛋白质组指纹质谱数据库。

3.3 微生物实验平台管理系统软件：

3.3.1数据管理平台：可直接连接并管理实验室现有的微生物检测设备。

3.3.2为了实现各区县的鉴定结果统一快速上传，实现鉴定数据整合及实验结果共享，可选配在线式远程微生物监测功能系统。

3.3.3系统可进行所有仪器全过程监控，提供报警灯，电子邮件与手机短信等重要信息远程预警功能，并具有远程维护功能。

3.3.4可同时将微生物检测数据连接至实验室信息管理系统（LIS）。

3.4 检测性能：

3.4.1 1-50Hz可变重复频率的N2激光，可使用60,000,000次射击，对于高质量分析，不损失线性模式性能。

3.4.2 m/z范围：1～500 kDa（线性模式）。

3.4.3 分辨率：>5000 FWHM(ACTH促肾上腺皮质激素18-39)线性模式。

3.4.4 灵敏度：0.25 fmol (Glu-fibrinopeptide)。

3.4.5 质量准确度 <30ppm。

▲3.4.6为了满足多人同时独立完成各自的鉴定工作，不影响出报告的时间，仪器需采用4x48微孔板通量。

3.4.7 样品板：有可扫描条码，满足可追溯性；样品板上有质控孔位。

3.5 试剂及认证：

▲3.5.1  MALDI-TOF质谱鉴定方法, 针对常规细菌、酵母只需使用质谱样品处理基质溶液即可上机，不需要另外的萃取等前处理步骤。

3.5.2 针对分枝杆菌和诺卡菌鉴定，提供专门的商品化磁珠灭活试剂盒以保证生物安全性，仅需30分钟即可完成分枝杆菌和诺卡菌的灭活提取并获得鉴定结果。试剂盒获得CE/IVD和CFDA的认证。

3.5.3 针对霉菌鉴定，提供专门的商品化霉菌提取试剂盒以保证生物安全性。试剂盒获得CE /IVD和CFDA的认证。

3.5.4 仪器及试剂均获得中国国家食品药品监督管理总局的注册证。

3.5.5 通过21CFR Part11认证，符合欧洲体外诊断认证CE/IVD 标志。

3.6 配置要求：

3.6.1 全自动快速微生物质谱鉴定系统主机1台；

3.6.2 RUO及IVD数据库各1套；

3.6.3 平台管理软件1套；

3.6.4 装机耗材1套；

3.6.5  500人份鉴定耗材（靶板及基质液）。

3.7 技术资料：彩页及使用手册、使用说明书各一套。

（五）微生物快速富集系统（富集浓缩仪）参数要求

1.主要用途

用于液体样本中各种低浓度病原微生物快速富集浓缩。

2.工作条件

电力要求：220-240V，单相；工作温度：18-26度；相对湿度：<70%。

3.技术指标

3.1适用范围：病毒、细菌、寄生虫、霉菌、真菌和全细胞等。

3.2处理体积：5ml-5L可调，最高可处理≧100L（选配）。

▲3.3为了保证富集浓缩的快速高效率，过滤膜面积≧96平方厘米，几分钟内完成大体积样品的浓缩。

▲3.4过滤速度：纯水≧3L/min。

▲3.5最终浓缩体积：150ul-1ml。

3.6显示界面：LED液晶屏显示。

▲3.7为了减少操作过程中的人为干扰和污染，需采用一键浓缩，一键样品洗脱，自动完成样品过滤和洗脱过程。

3.8为了防止交叉污染，采用一次性无菌过滤浓缩吸管。

3.9控制程序：自定义多达15个程序。

▲3.10为了提高洗脱效率保证样品回收率，需采用高达液体7倍以上体积的泡沫洗脱剂洗脱，洗脱剂能有效保护生物样本且无抑制剂残留。

3.11浓缩后的液体样品适合后续培养和分子生物学检测。

▲3.12为减少污染仪器可在安全柜里使用。

3.13功率：100-240V  50/60Hz  1.0A

4.配置要求：

4.1 CPD主机1台；

4.2 电源线1条；

4.3 装机耗材1套。

5.技术资料：彩页及使用手册、使用说明书各一套。

（六）显微镜招标参数要求

▲1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

▲2.调焦机构：粗微同轴旋钮，X、Y轴方向调节必需钢丝传动确保精准性；具备粗调聚焦限位锁和张力调整环。

3.照明系统：透射光照明装置，长寿命LED光源，使用寿命≥6万小时。

▲4.聚光镜：支持相差、明场、暗场、偏光、低倍物镜（2X或2.5X）等观察观察；聚光镜孔位≥7孔，无需视场光阑调节和聚光镜升降调节。

5.物镜转盘：高精度高同轴度物镜转盘，物镜孔位≥5孔。

6.物镜：高级平场性消色差物镜（支持明场、暗场观察、抗菌处理）

4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm、视场数≥22)

10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm、视场数≥22)

40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm、视场数≥22)

100xO(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm、视场数≥22)

▲7.载物台：

7.1人机工程学超低位载物台，离操作台面距离≤140mm，操作者手臂无需长期悬空操作，减少工作疲劳与预防肩周炎等职业病。

7.2单、双片标本夹可选，具有样品位置刻度；载物台XY移动锁定装置。

▲8.观察镜筒：

8.1三目观察筒,视场数支持≥20mm；支持双眼观察及第三目外接照相系统。

8.2屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥48-75mm。

8.3两档分光，分光比为双目/摄像：50%/50%。

9.目镜：宽视野目镜10X，屈光度可调，带眼罩。

10.卓越品质：所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。

11.基本配置：

11.1  显微镜主机   1套

11.2  电源线   1条

11.3  防尘罩   1个

11.4  目镜筒   1个

11.5  目镜	   2个

11.6  4X多功能物镜     1个

11.7  10X多功能物镜    1个

11.8  40X多功能物镜    1个

11.9  100X多功能物镜（油）   1个

11.10  中文说明书及操作手册   1本

（七）暗视野显微镜参数要求

▲1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.调焦机构：载物台垂直运动,旋钮高灵敏度；载物台行程≥25mm；带有粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩；微调精度≤1微米。

▲3.光源系统：内置透射光柯勒照明器，长寿命LED照明装置，照明亮度≥12V100W卤素灯泡；能支持共览光强亮度≥26人。

4.聚光镜：

4.1明场聚光镜:宽范围应用,支持≥4X-100X物镜，无需拨动顶透镜，减少操作步骤。

4.2暗视野聚光镜:暗视野观察专用油式聚光镜，数值孔径≥1.2（无量纲数）；宽范围应用,无需拨动顶透镜。

5.物镜转盘：高精度物镜转盘，物镜转盘孔位≥6孔，带偏光\微分干涉扩展槽，便于升级用于尿沉渣偏光观察及肾穿病理偏光、痛风等观察。

▲6.物镜：5个万能平场消色差物镜（支持明场、暗视野观察、抗菌处理）

4x(数值孔径≥0.10（无量纲数）工作距离≥18.5mm，视场数支持≥26mm)

10x(数值孔径≥0.25（无量纲数）工作距离≥10.6mm，视场数支持≥26mm)

20x(数值孔径≥0.40（无量纲数）工作距离≥1.2mm，视场数支持≥26mm)

40x(数值孔径≥0.65（无量纲数）工作距离≥0.6mm，视场数支持≥26mm)

100xo(数值孔径≥1.25（无量纲数）工作距离≥0.13mm，视场数支持≥26mm)

▲7.载物台：

7.1 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，必需钢丝传动确保精准性。

7.2 配有左手或右手低位传输控制装置，可扩展人机工程学低位手柄。

7.3 配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度≥239度。

7.4 双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察。

▲8.观察镜筒及目镜：

8.1 宽视野三目观察筒,同时支持双眼观察及外接照相系统

8.2 屈光度可调；观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥50-76mm

8.3 三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%

8.4 目镜：宽视野10X目镜两个；均带屈光调焦较正环。

▲9.升级平台：必需可升级≥8孔位荧光滤块转盘荧光系统，≥26人多人共览。

10.品质要求：必需可出示原产地产品注册证。光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件防霉处理，确保在湿热的环境中工作不受影响。

11.显微镜照相系统：

11.1 4K高清彩色显微专用相机，有效物理相素≥800万相素；视频模式：全相素（≥800万相素）预览速度≥45帧/秒。

11.2 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。

11.3 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。

11.4 白平衡/黑平衡校正：明场背景图像暗角消除，一键平场优化；全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）。

11.5 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。

11.6 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。

11.7 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成投射光和荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像。

11.8 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。

11.9 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像。

11.10 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片,实时获取大视野图片。

11.11 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

11.12 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像。

11.13 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。

11.14 图文报告,可编辑图文报告模板,一键生成 Excel,Word。

11.15 语言：支持多国语言。

11.16 支持主流HIS、PACS、LIS系统的Dshow协议。

11.17 软件免费升级。

12.电脑（选配）：处理器： I5或以上、内存≥ 8G、 硬盘≥1T+256固态 、2G独立显卡；USB3.0接口、1080P高清显示器。

13.配置清单

13.1  研究级生物显微镜主机	1台

13.2  三目观察筒	1个

13.3  6孔位物镜转盘	1套

13.4  机械式载物台	1台

13.5  透射光LED照明光源	1套

13.6双玻片样品夹	1个

13.7油式暗视野聚光镜	1个

13.8  万能平场物镜4X/10X/20X/40X/100X	各1个

13.9   10X目镜	2个

13.10  电源线	1条

13.11  防尘罩	1个

13.12  明场聚光镜	1个

13.13  显微内置调焦接口	1个

13.14  4K高清显微相机	1套

13.15  图像分析软件	1套

13.16  台式电脑	1台

（八）荧光显微镜参数要求

▲1.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.调焦机构：载物台垂直运动,旋钮高灵敏度；载物台行程≥25mm；带有粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩；微调精度≤1微米。

▲3.光源系统：内置透射光柯勒照明器，长寿命LED照明装置，照明亮度≥12V100W卤素灯泡；能支持共览光强亮度≥26人。

4..聚光镜：明场宽范围应用,支持≥4X-100X物镜，无需拨动顶透镜，减少操作步骤。

5.物镜转盘：高精度物镜转盘，物镜转盘孔位≥6孔，带偏光\微分干涉扩展槽，便于升级用于尿沉渣偏光观察及肾穿病理偏光、痛风等观察。

▲6.物镜：5个万能荧光物镜（支持明场、荧光观察、抗菌处理）镜体有“FL”字样

4x(数值孔径≥0.13（无量纲数），工作距离≥17mm， 视场数≥26.5mm）

10x(数值孔径≥0.3（无量纲数），工作距离≥10mm，视场数≥26.5mm）

20x(数值孔径≥0.5（无量纲数），工作距离≥2.1mm，视场数≥26.5mm）

40x(数值孔径≥0.75（无量纲数），工作距离≥0.51mm，视场数≥26.5mm)

100x(数值孔径≥1.30（无量纲数），工作距离≥0.2mm，视场数≥26.5mm)

▲7.载物台：

7.1 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，必需钢丝传动确保精准性。

7.2 配有左手或右手低位传输控制装置，可扩展人机工程学低位手柄。

7.3 配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度≥239度。

7.4 双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察。

8.观察镜筒及目镜：

8.1 宽视野三目观察筒,同时支持双眼观察及外接照相系统。

8.2 屈光度可调；观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥50-76mm。

8.3 三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%。

8.4 目镜：宽视野10X目镜两个；均带屈光调焦较正环。

▲9.荧光装置

9.1 荧光照明器：≥8孔位荧光照明器，配置ND25、ND6中灰滤色片

9.2 通用高性能荧光激发滤色镜组(紫外/U、蓝/B、绿色/G)，滤色镜均带有干涉镀膜

10.品质要求：必需可出示原产地产品注册证。光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件防霉处理，确保在湿热的环境中工作不受影响。

11.显微镜照相系统：

11.1 4K高清彩色显微专用相机，有效物理相素≥800万相素；视频模式：全相素（≥800万相素）预览速度≥45帧/秒。

11.2 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。

11.3 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。

11.4 白平衡/黑平衡校正：明场背景图像暗角消除，一键平场优化；全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）。

11.5 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。

11.6 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果。

11.7 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成投射光和荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像。

11.8 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。

11.9 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像。

11.10 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片,实时获取大视野图片。

11.11 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。

11.12 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像。

11.13 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。

11.14 图文报告,可编辑图文报告模板,一键生成 Excel,Word。

11.15 语言：支持多国语言。

11.16 支持主流HIS、PACS、LIS系统的Dshow协议。

11.17 软件免费升级。

12.电脑（选配）：处理器：I5或以上、内存≥8G、硬盘≥1T+256固态、2G独立显卡；USB3.0接口、1080P高清显示器。

13.配置清单

13.1  研究级生物显微镜主机 	1台

13.2  三目观察筒 	1个

13.3  6孔位物镜转盘 	1套

13.4  机械式载物台 	1台

13.5  透射光LED照明光源 	1套

13.6  双玻片样品夹 	1个

13.7  明场聚光镜 	1个

13.8  万能荧光物镜4X/10X/20X/40X/100X 	各1个

13.9  10X目镜 	2个

13.10  电源线 	2条

13.11  防尘罩 	1个

13.12  8孔位荧光装置 	1套

13.13  紫外/U、蓝/B、绿色/G荧光滤色镜组 	各1套

13.14  4K高清显微相机 	1套

13.15  内置调焦显微接口 	1个

13.16  图像分析软件 	1套

13.17  台式电脑 	1台

（九）全自动固相萃取仪参数要求

1.仪器用途：

用于气相、液相色谱样品的全自动前处理，可自动进行各种食品、农产品、环保样品、兽药、饲料、动物组织、尿液和血液中的有害有毒有机残留物的固相萃取及在线浓缩。配置大体积也可用于城市供水需要检测的有机磷农残、酚类化合物、多环芳烃类检测的样品前处理。

2.技术规格：

2.1分析方法、功能、技术参数要求

2.1.1分析方法要求：固相萃取小柱法

2.1.2 系统基本功能

2.1.2.1可以全自动对水样及常规样品进行固相萃取。

2.1.2.2可以对液体进行添加、稀释、混合、分配、转移等液体处理功能。

2.1.2.3系统采用XYZ臂开放式上样方式对样品以及试剂进行转移，混合，活化，上样，洗脱。所有步骤步骤进行全自动化运行，减少人为操作的误差，提高数据的可靠性。

2.1.2.4可以适用各种品牌商品化SPE小柱，萃取盘。

2.2仪器技术参数

2.2.1 主机性能指标：

▲2.2.1.1主机构造及功能：单通道固相萃取仪由精密注射泵单独控制，确保移液体积和流速的准确度及精确度。仪器集合式结构, 独立的X\Y\Z三维运动模式精确定位，在无需人工介入的情况下可连续批量处理样品≥144个（需提供厂家彩页支持）。

2.2.1.2同一平台集中：样品管架、萃取管架、收集管架都集中于同一个平台上连续处理，以减少样品在不同平台间转移的时间，提高实验效率并最大限度的避免交叉污染（需提供厂家彩页支持）。

▲2.2.1.3在线自动液体工作站功能：能对各种样品进行自动转移、自动添加、自动混合、自动稀释、自动衍生化。可以帮助用户全自动完成标准曲线溶液的配制，如考马斯亮蓝法（Bradford法）；能全自动完成Bradford法的标准曲线配制，帮助测定目标样品的蛋白浓度（需提供厂家彩页支持）。

2.2.1.4移液方式：通过精密注射泵及移液针实现，即所有的样品和溶剂不需要通过切换阀，避免了样品的交叉污染；采用自动定位方式，可根据使用要求任意设定移液针吸液及排液高度。可采用顺序模式或批量模式以增加通量及效率。

▲2.2.1.5上样范围及样品批处理能力：泵流速范围:10μL/min—100mL/min，取样精度≤0.15%CV，处理常规体积样品（50μL-150 mL）及处理大体积水样 (150 mL---20升)（处理大体积样品由四通道蠕动泵控制，提高进样速度，500ML样品进样时间≤30分钟。）；大小体积样品进样分别由不同的两套泵控制，保证小体积进样精度和大体积进样速度。连续处理样品数量：能够连续全自动处理常规样品和大体积样品。同一平台上小体积样品可自动连续处理≥144个；大体积样品≥32个。整个处理过程不需要任何人为介入（需提供厂家彩页支持）。

▲2.2.1.6多功能分体工作模式：两套泵可独立工作运行；注射泵加配针头可当作稀释分配器使用；单独用于液体的转移和分液工作。蠕动泵可独立使用于大体积样品的快速处理：如快速分离水样中有机磷和甲氰菊酯类农药的残留。

▲2.2.1.7浓缩样品：a：标配电子三通阀吹氮气或空气干燥，在同一平台上连续完成萃取收集和在线浓缩工作；b：标配漏斗型收集模式，直接把样品收集到指定的第三方浓缩瓶内，实现无缝连机；c：选配同品牌的40位样品浓缩工作站,放置于同一平台在线浓缩，使用也可采用（需提供漏斗型收集管架的图片）。

▲2.2.1.8柱膜一体机：适用1ml,3mL,6mL商品化 SPE柱及萃取盘，能做双柱叠加和三柱连续萃取功能，且可组合在同一个平台上使用（需提供厂家彩页支持）。

2.2.1.9移动管架技术：移动管架技术使得用户可以在同一平台上进行液样处理及固相萃取操作。

2.2.1.10清洗模式：根据不同的应用，可以采用多重清洗或泵喷射清洗，降低样品间交差污染的可能。

▲2.2.1.11在线模式：a:软件具有SQL关系型数据库模式，符合ANSI美国国家标准协会的规定：可以在线与第三方分析检测仪连机进行流动注射进样,例如电导检测仪、荧光检测仪、色度剂以及吸光度检测器；可在线控制第三方检测器。b:可与同一品牌GPC、HPLC在线连机处理样品，提高实验室的自动化程度。

2.2.3软件性能指标：

▲2.2.3.1控制软件：全英文界面，具有SQL数据库, 软件拥有开放的G.E.A.R接口，可以和含有RS232接口的第三方仪器如天平、pH计、分光光度计相连接，读取相关仪器数据并根据相关数据控制第三方仪器进行在线操作（需提供厂家彩页支持）。

2.2.3.2软件具有模拟运行功能，使得用户可以在联机使用前测试及修改方法。

2.2.3.3符合国标大体积样品收集要求：洗脱液的收集体积范围：1µL-无上限。

2.2.3.4全自动固相萃取仪必需是电脑在线控制,而不是通过仪器控制面板进行方法调用。主机和电脑之间的通讯是通过两个串行端口和路由器实现的。

3.配置：

3.1液体处理工作站主机一台，单通道精密注射泵一台。

3.2固相萃取管架：

3ML固相萃取管架1套（包含活动管架、萃取管架、收集管架、废液槽和废液槽盖）

6ML固相萃取管架1套（包含活动管架、萃取管架、收集管架、废液槽和废液槽盖）

样品管架（能放置80个样品）1套

3.3附件包：包含溶剂瓶4个、溶剂托盘、3ml密封盖250个、10ml样品管250个、6ml收集管250个、信号线、进样针1支、废液管、排放接口。

3.4大体积样品控制阀组件包 1套

3.5工作站软件：原装正版控制软件（终身免费使用权） 1套

3.6系统控制器和路由器（主流配置PC电脑）:处理器：英特尔i5；内存：8G；显卡:集成显卡；硬盘:500G ；光驱：DVDRW；键鼠：标配； 带串口；操作系统正版Windows®10，21英寸液晶显示器。

（十）光波加热仪参数要求

1.温度范围：室温-530℃

2.加热方式：近红外加热技术，升温速度快，功率低；光能均匀辐射，样品受热均匀。

3.加热功率：800W

4.加热板面材质：微晶玻璃

5.外表面防腐材质：特氟龙防腐喷涂

6.有效加热区域面积：140*140mm

7.定时功能

8.加热功率连续可调

（十一） 实时荧光定量PCR分析仪参数要求

一）工作条件

1.环境温度：10℃～30℃

2.相对湿度：≤70％

二）技术性能指标

产品采用极为成熟的热电制冷技术，全新的光源和光路设计。独特的恒流电源和6分区独立控温方式，结果分析更快速、准确、稳定。同时，采用模块化设计，具有多种配置选择，新增温度梯度、样本4℃低温保存、自动除湿等多种功能，充分满足科学研究和临床医疗的需求。

三）基本性能

1.样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）

2.样本通量：96孔

3.反应体系：10-100μL

4.线性范围：1～1010copies

▲5.样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷

四）温控系统：

1.控温技术：采用72系列长寿命半导体制冷器 (Ferrotec Peltier) ，微热管阵列技术，提高传热导效率。

2.控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。

3.控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有SOAK低温保存功能。

▲4.最大升温速度：6.5℃/s

5.温度精确度：≤±0.1℃

▲6.温度均匀性：≤±0.2℃

▲7.检测重复性：CT的CV值≤0.2%

▲8.精确温控模块：6个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值。

▲9.热盖温度范围：30℃～110℃（可调）。

▲10.热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；同时适配多种类型试管，通用性强。

五）荧光检测系统：

▲1.检测器：采用新一代高灵敏度CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s。

2.激发光源：长寿命LED光源，免维护。

3.荧光检测波长：500-800nm

4.激发光波长：300-800nm

▲5.检测通道:4个

▲6.部分荧光染料：F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 。

▲7.分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异。

▲8.数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

9.光电检测：采用全新的阵列平场光源，可大幅提升激发光效应，强化荧光信号。

10.光纤传导设计：采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准。

11.激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用。

六）软件系统：

▲1.软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型。

▲2.操作界面：大屏幕触摸式软件操作，国际化标准的全新UI设计，全新人性化的运行界面，单机操作，也可通过USB上传PC端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储。

▲3.APP功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控。

4.数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据。

5.外部电源要求：100-240V，50/60Hz，1000W。

6.信号接口：USB接口（与计算机连接）；蓝牙接口；网络接口。

七）配置清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1台 |
| 2 | 电源线（带屏蔽磁环夹） | 1根 |
| 3 | 熔断器 | 2个 |
| 4 | 无线鼠标 | 1个 |
| 5 | 软件U盘 | 1张 |
| 6 | 使用说明书 | 1份 |
| 7 | 触屏软件使用手册 | 1份 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |
| 9 | 保修证(A类) | 1份 |
| 10 | 客户意见征询表 | 1份 |
| 11 | 装箱单 | 1份 |
| 12 | 产品验收单 | 1份 |
| 13 | 售后服务联络书 | 1份 |
| 14 | 用户信息注册表(T) | 1份 |

（十二）核酸采样工作站（二工位）参数要求

1.过滤器：对于 0.3μm 颗粒过滤效率可达 99.995%

2.额定功率：≤3000 W

3.噪音等级：≤75dB（A）

4.平均照度：≥350lx

5.照明灯功率：20W×2

6.空调：制冷功率 2600W,制热功率 800W

7.风机:向后离心风机，转速 1350RPM，单台功率 295W

8.重量：毛重 500KG

9.使用人数：1-3 人

10.紫外消毒设备

11.对讲机：主机+副机

12.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 | 1 台 |
| 2 | 手套法兰 | 4 套 |
| 3 | 高效过滤器（800*430*69） | 1 片 |
| 4 | 高效过滤器（350*300*69） | 1 片 |
| 5 | 离心风机 | 1 台 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 1 套 |
| 7 | 窗口对讲机 | 1 套 |
| 8 | 凝胶消毒液 | 2 瓶 |
| 9 | 手套 | 3 双 |
| 10 | 压差计 | 1 个 |
| 11 | 置物架 | 1 套 |
| 12 | 空调 | 1 台 |
| 13 | 传递窗 | 1 台 |

（十三）定量采样机器人参数要求

| 控制系统 | 系统参数与说明 |
| --- | --- |
|  | 无线通讯 | 2.4G WIFI 802.b/g/n 协议 500MB带宽 | 有线与无线两种通讯方式更加人性化，可根据检测现场集中空调风管的材质选择不同的控制方式。 |
|  | 有线通讯 | RJ45 数据传输 |  |
|  | 控制平台 | Windows10系统 | 两种控制系统的控制软件均为标配，使用者可根据公司或单位配置的笔记本电脑，触控笔记本电脑或安卓平板，安卓平台手机之间自由选择控制平台。 |
|  |  | 安卓9.0 系统 |  |
| 移动系统 | 移动方向 | 前，后，左，右，四方向移动。 |
|  | 转弯半径 | 原地旋转0半径 |
|  | 移动速度 | 0-10米/每分钟可调 | 采样机器人内部使用了大扭力电机，可保障采样机器人在管道内畅通无阻。 |
|  | 越障能力 | 可翻越7cm高度障碍物 | 越障测试使用纸张叠加到7cm高度。 |
|  |  | 可攀爬43度坡度 | 爬坡测试使用坡度底面为光滑玻璃板，表面不增加任何粗糙附着物或贴合物。 |
|  | 行走距离 | 有线控制距离30米 | 有线控制数据线线径仅为4.5mm，30米线轴仅重1KG，并可根据用户需求最大可扩展至100米 |
|  |  | 无线控制无距离限制 |  |
| 监视录像系统 | 前置摄像头全视角云台 | 俯仰角度 | 200度俯仰 |
|  |  | 旋转角度 | 360度旋转 |
|  |  | 数码摄像头CMOS感光，硬件高达300万像素， 150度横向视角广角定焦镜头。 |
|  | 后置固定摄像头 | 数码摄像头CMOS感光，硬件高达300万像素， 150度横向视角广角定焦镜头。 |
|  | 前后摄像头切换 | 机器人的行走操作以视频显示的方向为准，无需改变操作习惯。 |
|  | 录像 | Windows系统 | 操作软件可直接录制视频并存储在电脑中 | 视频可通过U盘或网络进行移动传输 |
|  |  | 安卓系统 | 操作软件可直接录制视频并存储在平板电脑或手机中 |  |
|  | 拍照 | Windows系统 | 操作软件可直接拍照并存储在电脑中 | 照片可通过U盘或网络进行移动传输 |
|  |  | 安卓系统 | 操作软件可直接拍照并存储在平板电脑或手机中 |  |
| 灯光系统 | 前置灯光 | 3W*4 LED | 正白光，高亮度 | 2颗LED灯与云台随动 |
|  |  |  |  | 2颗LED灯加装30度透镜，照射距离可达5米 |
|  | 后置灯光 | 5W*2 LED | 正白光，高亮度 | 2颗LED灯加装120度散光透镜，照射范围更广 |
| 采样系统 | 集尘量采样参数及说明 | ▲采样精度高于95%,具有计量院出具的检测报告 | 使用集尘袋（集尘袋为耗材），在大扭力刮片与高速气流的辅助下，将50平方厘米内的污染物收集到集尘袋中，全部采样过程均由电脑程序控制，无人工干涉，实现方便快捷的一件采样 | 采用全新进口无刷鼓风机通过光固化3D打印技术制造的气流回路风道与50平方厘米内径取样器和集尘器进行密封连接，在刮片大扭力旋转的配合下高速鼓风机会将污染物全部吸进集尘袋内，由于高速气流只会在全密闭的采样器和鼓风机与气流回路之间进行循环，所以可以极大程度的保障50平方厘米的精准取样面积以及高速气流带来的污染物高回收比例。 |
|  |  | 采样一致性：相同集尘量样品之间相对偏差<3% |  |  |
|  |  | 采样面积50平方厘米 |  |  |
|  |  | 50转每分钟 |  |  |
|  |  | 采样时间0-60秒可调 |  |  |
|  |  | 采样过程自动化一键采样 |  |  |
|  | 微生物采样参数及说明 | ▲采样精度高于90%，具有计量院出具的检测报告 | 使用特殊设计的磁吸旋转夹，与定制的擦拭无纺布条（无纺布条为耗材），在取样其中进行360度连续旋转，将污染物擦拭到无纺布条上，在现场回收擦拭无纺布条时，均不会与任何其他物体接触，避免二次污染的发生，全部采样过程均由电脑程序控制，无人工干涉，实现方便快捷的一件采样 | 采用磁吸式无纺布条夹，安装简便快速，取样现场可轻松实现无菌操作 |
|  |  | 采样一致性：相同集尘量样品之间相对偏差<3% |  |  |
|  |  | 采样面积50平方厘米 |  |  |
|  |  | 50转每分钟 |  |  |
|  |  | 采样时间0-60秒可调 |  |  |
|  |  | 采样过程自动化一键采样 |  |  |
| 主机尺寸与重量 | 采样机器人重量 | 单机重量3.8KG 含电池工作重量4KG | 整机采用模块化设计，航空铝合金材料应用超过95% | 采样机器人在使用时放入风管这个操作步骤很重要，主机过沉会导致上下梯子时发生意外，我们将主机工作重量降低到4KG以内，就是为了极大的减轻操作人员的体力负担 |
|  | 采样机器人尺寸 |  | 可进入宽160mm，高100mm的矩形风管中进行采样 | 体积越小，可进入的管道也就越多 |
| 机器人供电系统 | 供电装置及电压 | 12V 锂电池 | 配备了2个5200毫安时锂电池，单颗电池可使采样机器人连续运行6-7小时，两颗电池可使采样机器人拥有超过12小时的运行时长 |
|  | ▲运行时间 | 6-7小时 |  |
|  | 供电功率 | 70w | 全部器件全峰值运行功耗 |

（十四）电导率仪参数要求

1.测量范围：0.05-200μS/cm（实际电导率）。

2.解析度：0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm。

3.测量精度：±1% （±0.01 µS/cm 或 1个字），较大者。

4.校准模式：五点自动识别校准。

5.选择校准点：0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm。

（十五） 4度冰箱（2°∽8°）参数要求

一）结构设计：

1.箱体整体优质冷轧钢板，内胆为喷涂冷板。

▲2.有效容积≥330L。

二）温度控制：

1.微电脑控制系统，温度数字显示，精度达到0.1℃；箱内温度稳定在2℃~8℃范围内。

2.标配USB存储模块，滚动存储8000条温度数据。

三）制冷系统：

1.国际知名品牌压缩机，制冷快，噪音低。

2.铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定。

四）安全保障：

1.完善的声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

2.温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁。

3.断电保护：延时启动功能，避免线路超负荷。

五）人性化设计：

▲1.双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水。

▲2.宽电压带，适合190~240V电压下使用。

3.标配测试孔，方便监测或采集数据。

4.高度可调节搁架。

5.万向脚轮设计。

6.内置LED节能照明灯。

（十六）恒温水浴箱参数要求

一）技术参数

| 序号 | 温度控制 | PID数字温控 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控温范围 | 室温+5(C -100(C（标准大气压下） |
| 2 | 控温精度 | ±0.5℃ |
| 3 | 温度均匀性 | ±0.5℃ |
| 4 | 显示精度 | 0.1℃ |
| 5 | 定时范围 | 1～9999分钟（小时）或连续运行 |
| 6 | 加热方式 | 不锈钢管式加热器 |
| 7 | 电压/频率 | 220VAC±10%或110VAC±10% 50/60Hz |
| 8 | 功率 | 1500W |
| 9 | 备注 | 双列六孔 |

注：每孔五圈规格尺寸：φ37、φ58、φ79、φ100、φ120。

二）适用范围

恒温水箱采用微电脑控制，适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品，检查血清和生化实验，恒温培养以及对注射器和小型手术器械进行煮沸消毒之用。

三）产品特点

1.结构设计

1.1 箱体外壳采用优质冷轧钢板，经过环保喷涂处理，耐腐蚀性强，整机造型美观大方合理，使用维修方便。

1.2 工作区采用不锈钢板制成。

2.产品特点：

2.1 实时温度值显示、倒计时显示。

2.2 PID 微处理器控制温度，标配超温报警功能。

2.3 全圆角内腔体易于清洗和消毒。

2.4 自带温度偏差校准功能。

2.5 LCD液晶显示。

2.6 粉末涂层钢质外壳，坚固耐用。

2.7 计时器可精确控制加热时间，计时范围：0～9999分钟（小时）；计时误差：< 1%。

3．正常工作条件

3.1 使用环境温度：5°C ~ 30°C

3.2 电源电压：220VAC或110VAC±10%。

3.3 环境相对湿度：<85%RH

（十七）电热恒温干燥箱参数要求

1.用途：供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

2.特点

2.1 不锈钢制成的工作室即美观大方又便于清洁。

2.2 外带有观察窗

2.3 设定温度具有保护装置，采用微电脑智能控温仪控制温度，设定、测定温度均为数字显示，控温精确、可靠。

2.4 有多组加热器

2.5 使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。

2.6 进风口开关自如、风道结构合理、工作室内温度均匀性好。

3.温度参数：

3.1 温度波动：±1℃

3.2 温度均匀性：±2℃

4.主要功能：

4.1 送风方式高阻抗马达离心风机，送风方式为水平出风弧形循环设计。

4.2 定时范围1~9999 分钟；无定时连续运行。

4.3 偏差值校正温度偏差值补偿、校正功能。

4.4 I/O 自检安全自检功能，异常发生时自动断电保护及故障指示。

4.5 自动演算微电脑自动演算 P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)

4.6 温度上下限保护：可设定温度保护上下限。

4.7 保护装置控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制

5.技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 温控范围(℃) | 50-300 |
| 2 | 额定功率(W) | 3000 |
| 3 | 隔板 | 3 |

（十八）生化培养箱参数要求

一）技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容积 | 250L |
| 2 | 输入功率 | 1500W |
| 3 | 控温范围 | 0-60℃ |
| 4 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 5 | 波动度 | ±1.0℃ |
| 6 | 均匀度 | ±2.0℃ |
| 7 | 隔板数量 | 标配2块，数量可选配增加 |
| 8 | 控温方式 | PID调节 |
| 9 | 保温材料 | 聚氨酯保温 |
| 10 | 电源电压 | AC220V\110V 50HZ\60HZ |
| 11 | 界面显示 | 7.0寸触摸屏 |
| 12 | 定时范围 | 0-999h59min |
| 13 | 工作环境温度 | 18-30℃（仅适用于室内） |
| 14 | 工作环境湿度 | ≤80% |

二）应用范围

本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验室和生产部门，是水体分析BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

三）其他要求

1.  7.0寸超大触摸显示屏，简单易懂易操作，便于观察。

2.采用镜面不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸自由调节高度，便于清洁，保持工作室内环境洁净。

3.独特的风道设计，保证工作室内温度均匀性、稳定性。

4.实时动态显示工作室内温度变化曲线，并标配打印机，时刻监控设备温度变化。

5.箱体两侧均标配直径为36mm的测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。

6.标配BOD插座，方便使用。

7.双层门设计，外门带有超大透视窗，方便观察。

8.防滑脱隔板设计，防止培养皿滑脱，更安全。

9.可选配USB接口/RS485数据传输接口，方便读取数据。

10.温度偏低或者偏高报警。

11.独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电，保证不发生意外。

12.在工作状态，外门随意开关不影响培养箱正常工作，玻璃门标配机械门锁，防止玻璃门任意开关。

13.精准的温度控制系统，波动小，带有定时功能，时间最大可设定值为999小时59分钟。

14.可进行多段控制，最多可设置12段，每段最大运行时间为999小时59分钟，可将复杂的实验简单化。

15.独立的制冷回路，环保制冷剂（R134a），高效节能。

16.独特的自动化霜设计，化霜温度波动小。

17.具有断电恢复功能，在外电源突然失点又重新来电后，设备可按原来的设置的参数继续运行。

（十九）霉菌培养箱参数要求

1.箱体和工作室采用圆弧结构设计。

2.工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。

3.工作室内配有电源插座，并装有杀菌灯，便于工作室内灭菌。

4.工作室内装有风机形成强制对流。

5.外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。

6.外门采用磁性门封，密封性好，关闭方便，外门开有观察窗，可直接观察工作室内培养物情况。

7.技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 容积（L） | 200 |
| 2 | 控温范围（℃） | 0～60 |
| 3 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 4 | 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 5 | 温度均匀度 | ±1.0℃（@37℃） |
| 6 | 控湿范围 | 50～95％RH |
| 7 | 湿度波动度（37℃/75%RH） | ±3～±5%RH |
| 8 | 灭菌方式 | 紫外灭菌灯 |
| 9 | 加热/制冷 | 不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统 |
| 10 | 制冷剂 | R134a |
| 11 | 观察窗 | 复门带观察窗 |
| 12 | 显示屏 | 7寸液晶触摸屏 |
| 13 | 保温层材料 | 聚氨酯保温板（防潮、阻燃、耐高温250℃）、泡沫板 |
| 14 | 定时范围(h) | 0～999:59 |
| 15 | 电源电压 | AC220V/50HZ |
| 16 | 输入功率（W) | 700-1500 |
| 17 | 载物搁架（标配) | 2块 |
| 18 | 净重（kg） | 140 |
| 19 | 附件 | 配带USB接口、网线接口 |

（二十）立式压力蒸汽灭菌器参数要求

一）性能指标

▲1.生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质）。

2.容量：≥85升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM 可放入直径38CM，高度40CM的灭菌架。

3.灭菌腔材料：SUS304不锈钢。

4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，节省实验室空间。

5.时间范围：灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟，保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟。

▲6.温度和压力：最高工作温度≥138℃  设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa。

7.缺水双重保护：配备双水位传感器，杜绝误判，防止干烧。

8.记忆存储系统：可记忆存储20条灭菌程序。

9.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。

▲10.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可以设定不排气，蒸汽内循环，确保实验室空气洁净度。

11.安全装置：

八柱均分，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁OPEN温度，缺水保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，温度监控漏电，过流与短路保护。

▲12.鉴于高压灭菌器是特种设备，生产由国家严格管控。生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家（生产厂家具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证）,具有医疗产品注册证。

（二十一）智能液体分装泵（培养基分装器）参数要求

一）用途：

用于营养肉汤、缓冲蛋白胨水、生理盐水等液体培养基和流体培养基的定量分装，也可以用于液体样品的无菌取样（如桶装水的取样）。搭配最新研制的手持分液器，符合人体工程力学设计，在分装培养皿、接触皿、试管、小容量三角瓶等，更容易控制分装量，防止液体溅出，让培养基分装更加精准、高效。

二）特点：

1.泵头不接触液体，使用可湿热灭菌分装管，保证分装过程不交叉染污。

2.标配手持分液器，更精准分装培养基，防止液体滴漏、溅出。

3.手持分液器和泵头采用扣压式设计，可快速拆卸安装不同规格的分装管，提高分装效率。

4.采用步进式电机，减少电机缓启动带来误差，分装精度可达0.5%。

5.低剪切力设计，分装乳化液、粘性和带泡沫的液体，也能保证高精度。

6.内置流量校正功能，可自行校正流量。

7.低噪音设计，通过智能控温功能，调整散热风扇工作电压，达到静音效果。

8.内置5个分装程序，也可以根据分装量、分装速度编程分装程序。

9.三种工作模式：液量分配，时间分配，复制分配。

10.全中文触摸彩色液晶屏，简洁易用。

11.内部结构采用双层式隔离设计，防尘防潮。

12.具有正反方向控制，启停控制，全速控制。

13.掉电记忆功能，即使误操作断电，重启也能连续上一次分配的设置。

14.具备红外遥控功能，可以远距离操作。

15.RS485通讯，支持MODBUS协议，方便与各种控制设备连接。

三）参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 流量范围 | 6μl～1600ml/min |
| 2 | 流量精度 | 0.5% |
| 3 | 转速范围 | 0.1～350RPM |
| 4 | 转速精度 | 0.2% |
| 5 | 转速分辨率 | 0.1 RPM |
| 6 | 时间分配 | 0.1～99.9s |
| 7 | 工作模式 | 液量分配，时间分配，复制分配 |
| 8 | 调节方式 | 触摸屏操作、手持分配器操作 |
| 9 | 适用电源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
| 10 | 消耗功率 | <30W |
| 11 | 防护等级 | IP31 |

（二十二）全自动定量浓缩仪参数要求

1.仪器用途：

浓缩是有机分析化学前处理中不可缺少的部分，广泛应用于色谱及质谱分析中的样品制备。氮吹浓缩仪将气体吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的。

2.工作环境条件

2.1 工作电压：220V±10%，50/60 Hz

3.主要技术参数及特点

▲3.1 漩涡技术：氮吹针口倾斜向样品管吹气，让气体沿样品管漩涡向下。气体在液体表面形成漩涡，加快液体表面气体流动速度，配合水浴加热，提升液体的蒸发效率。

▲3.2 全部氮吹针口都经过气体流速检测；误差在±3%，确保氮吹效果的平行性。

3.3 仪器吹气时，氮吹针不能深入样品管内部，避免引起交叉污染。

3.4 工作模式：手动模式、方法模式（方法模式可设定氮吹时间、氮吹气体流速梯度、定容等）。

▲3.5 梯度氮吹技术：在浓缩过程中，随着样品液面降低，仪器能自动增大气体流速，始终保持高效率的浓缩。

3.6 梯度氮吹最多可设置10个节点，每个节点可设置气体流速和时间，更加精确控制气体流速。

▲3.7 自动判断浓缩终点功能：每个样品管位置均配有独立的光学传感器，同一样品管，可定量浓缩至1.0mL；采用定容+时间模式可定容到1mL以下的体积。

3.8 仪器配置电子气体流速计，气体流速可实时读取数值。

3.9 样品处理量：同时处理12个样品，每个通道独立控制。

3.10 样品管体积：＞100mL。

3.11 微调氮吹口设计；氮吹口可通过装置微调位置，优化氮吹效率。

▲3.12 仪器具有高低水位检测，并设有溢流口，当水浴液面过低，仪器提醒用户加水，水加到高水位时，停止加水。

▲3.13 自动进排水；仪器连接自来水或者有压力的水源可屏幕控制一键自动进水；仪器屏幕控制一键排水。

3.14 仪器设有可视窗，可随时观察样品浓缩情况。

3.15 仪器设有水浴照明系统，灯光颜色有7种可选。

3.16 仪器采用7寸高清触摸屏。

3.17 方法可存储120种。

3.18 水浴温度范围：室温-100℃；温度设置及显示最小刻度：0.1℃。

3.19 温度传感器：采用具有双密封压环的PT1000；测量温度准确度：±0.15℃。

3.20 控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1℃。

▲3.21 温度随时间变化以曲线图实时显示，温度变化更加直观。

3.22 氮吹工作压力：≤100psi。

3.23 仪器耐受压力：1Mpa。

▲3.24 气体压力与气体流速报警：压力大于100psi报警，提醒用户减小气压；压力小于3psi，并且气体流速小于1L/min报警，提醒用户更换气体瓶或者开启气源。

3.25 漏电保护：仪器使用漏电保护插头，确保仪器使用安全。

▲3.26 温度故障报警：仪器加热阶段5分钟内温度变化小于1℃，仪器报警。

▲3.27 排气扇停止转动报警：确保排气正常，防止有机溶剂蒸气排放到实验室以及观察窗起雾。

3.28 防止玻璃观察窗起雾：采用大功率排气扇和独特挡片设计，防止玻璃观察窗起雾。

3.29 排风扇风量：≥35CFM；抽气速度：≥1m³/min。

3.30 防干烧：水盆缺水时仪器智能判断加热条件预防干烧，并带高低水位检测功能。

3.31 开盖保护：在氮吹浓缩过程中，开盖自动关闭气源，仪器暂停。

3.32 在一个密闭的空间中进行气体浓缩，利用大功率排风扇和排气管将蒸发的有机溶剂气体直接排放到通风橱，不需要额外占用实验室的通风橱。

3.33 仪器错误提醒及报警直接在触摸屏显示。

4.仪器配置

4.1  12位定量浓缩仪主机（带梯度氮吹功能）

4.2  12位样品管架

4.3  24只样品管

4.4  排气管2米

4.5  10*6.5mm进气管 2米

4.6  电源线1条

4.7  进水管与排水管1套

（二十三）瓶口分液器参数要求

1. 可以分取实验室常规试剂和有机溶剂，独特的设计保证了使用精度，且坚固耐用。

2. 容量调节应用机械化数字调节原理，确保数据的高精确度，避免人为误差。

3. 分液精度可达0.6%，且无须校准。

4. 从10ml 到60ml 的容量满足了各种分液应用。

5. 与液体接触部分采用耐腐蚀复合材料，适用于酸、碱、盐和多种有机溶剂（如浓盐酸、甲醇等），可用于多种色谱试剂的分取。

6. 整机包括排液装置，均可在高温下消毒，可用于各种无菌分装操作。

7.  A 32的底座可以直接兼容国产化学试剂试剂瓶，并带(A 28, S 40, A 45)多个转换接头。

（二十四）瓶口分液器参数要求

1. 带安全洄流阀，可用于手动液体分配，可直接接于试剂瓶上，有6种规格可选。

2. 能同时适用于各种强酸、强碱、盐和几乎所有有机溶剂。

3. 与液体接触部分全部采用耐磨耐化学腐蚀材料，活塞由高纯陶瓷制成，光滑、耐高温、耐化学腐蚀、耐磨损。

4. 阶梯型容量调节设计，数值定位不易移位，有效降低视觉误差，便于读数，确保数据的高精确度和高一致性，避免人为误差，可终生不用校准。

5. 从0.2ml 到60ml，从容量可调型到固定型，满足各种分液要求。

6. 整机可高温高压灭菌，并保持精度和外形不变。

7.  A 32的底座可以直接兼容国产化学试剂试剂瓶，并带(A28, S40, A45)多个转换接头。

（二十五）电动吸液器参数要求

1.可配任何市售标准吸管，包玻璃或塑料吸管，容量自1mL至100mL液体。

2.可连续调速，吸取25ml液体。

3.NiMH环保电池（充电电池），可连续工作八小时。

4.精确平稳的扳机控制：逐滴模式、重力模式、电动模式。

5.耐用可靠的设计符合现代实验室安全可靠、人体工程学、高生产力等要求，软硬适中的材料保证手指的舒适度，能有效避免指尖、甲因按压而产生疼痛。

6.内置支架适用于左右手操作，轻量级产品，，符合人体工学设计的手位和把手运行时不产生噪音。

7.具有专业维修人员，能提供终生免费清洗校正服务，能提供保修承诺书。

（二十六）电子温湿度计（实验室用）参数要求

1.使用电池：3节AA 1.5 5号电池

2.温度测量范围：-20~50℃

3.温度测量精度：±0.5℃

4.湿度测量范围：20%RH~99%RH

5.湿度测量精度：±3%RH

（二十七）抽湿机（8L）参数要求

1.除湿量：60L/D(30℃-80℃)

2.适用面积：80~200m2

3.除湿原理：工业级硬核压缩机

4.水箱大小：8L

5.除湿控制范围：30%~80%

6.电源功率：650W 220V-50HZ

7.风量：350m3/H

8.风速调节：2档

（二十八）鞋套机参数要求

1.产品材质：ABS工程塑料

2.鞋套容量：50只

3.适合鞋码：≤46码

4.出套速度：3秒/只

5.工作电压：DC12V

6.净重：18KG

三、采购项目商务要求：

（一）供货要求

1.投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。

3.本项目包括送货及相关配套服务等。

4.投标人必须在投标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。

5.本项目为实验室整体验收的交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装费、装修费、商检费用、银行费用、人工费用、安装费用（包含设备正常验收使用所需的一切配件费用，且含所有连接到使用终端的线路费用）、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明（如未注明，视同投标人默认上述要求），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6.投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

（二）交货完工期要求：自合同签订后60日历天内交付使用。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式

1.预付款：合同签订后15天内，支付合同价的50%作为预付款；

2.设备全部验收合格后支付合同价的50%余款。

3.本项目的每笔款项以人民币方式转账支付，中标人凭以下资料办理支付手续：

3.1合同；

3.2验收合格报告（加盖采购人公章，预付款支付时无需提供）；

3.3 中标人开具的正式发票（最后一次支付时出具）。

4.付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由拒绝履行合同义务。

（五）设备采购与安装

一）投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

二）对中标人要求：

1.必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；

2.应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；

3.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

6.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

8.安装调试在设备到货后5个工作日内进行。

9.所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，采购人不再支付任何费用。

10.自安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（六）验收要求

1.中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。

2.开箱检验

2.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。

2.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3.系统测试

3.1系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

3.2 如统测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件、投标文件或合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

3.3 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付采购人。

3.4产品验收要求

3.4.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.4.2中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3.4.3如有需要按国家有关规定进行检定或校准的仪器设备，第一次的检定或校准的费用，由中标人负责支付。

（七）售后服务要求

1.中标人应提供不少于一年的质保期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

2.保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.中标人采用的设备供应商须开通7×24小时客服电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师12小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标人提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非中标人的货物和配件，中标人应协助解决。

4.对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

（八）培训要求

1.中标人须提供详细的培训计划，所有培训费用（含培训教材费）及各项支出已包含在投标总价，所有的费用必须分别报价。

2.培训内容与课程要求

2.1提供软硬件的安装、配置培训

2.2中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。

2.3对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

（九）保密要求

1.中标人须与采购人签订保密协议书。

2.中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。

（十）其他要求

1.投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3.因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

# 第三部分

投 标 人 须 知

一、说  明

1．  适用范围

1.1  本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的自行采购。

2.   定义

2.1 “采购人”是指：翁源县疾病预防控制中心

2.2 “监管部门”是指：翁源县财政局，监管部门联系电话：0751-2823669。

2.3 “政府采购代理机构”是指：广东盛远招标有限公司。

2.4  “合格的投标人”：

2.4.1 投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。

7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

2.4.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2.4.3 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3.   合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．  投标费用

4.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2  本次招标向中标人收取的招标代理服务费，参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕 299号）》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>（计价格[2002]1980号）》文件规定执行。招标代理服务费不足5000元的，按5000元收取。

| 费 类 型 率 中标金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某设备招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（300-100）万元×1.1%=2.2万元

合计收费=1.5+2.2=3.7万元

二、招标文件

5.  招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 投标邀请函

(2) 采购项目内容

(3) 投标人须知

(4) 合同书格式

(5) 投标文件格式

(6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7.  招标文件的修改

7.l 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8． 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．  投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10.  投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11.  投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照“第二部分采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12.  备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13.  联合体投标

13.1 本项目不接受联合体投标。

14.  投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15.  证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16.  投标保证金

16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2 投标人应交纳投标保证金：人民币贰拾万元整（¥200,000元）；

16.3投标保证金一般应以投标人的名义转账，也接受法律规定的方式（如支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）提交投标保证金。投标保证金以转账形式递交的，应在递交投标文件截止时间2021年8月17日上午9:30（北京时间）之前到达下述账户（以提供银行盖章的回单为准，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中）；如以其他方式递交的，需与投标文件一同递交相关证明资料。（不接受以个人名义所递交的投标保证金）

收款人：广东盛远招标有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市城区支行

账  号：944009010000921451

并请注明“事由：SY21GZ084保证金”

投标人须在汇款或转账附言标注本次项目编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到账的风险。

16.4 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.5 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.6 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.7 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

(1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

(2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17.  投标的截止期

17.1 投标的截止时间为2021年8月17日上午9:30（北京时间），超过截止时间后的投标为无效投标。

18.  投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式 七 份，其中正本 一 份和副本 六 份。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》与《投标保证金交纳凭证》单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20.  投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

21.  开标

21.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

21.4开标截止后发现投标人不足三家或通过资格性审查的投标人少于三家时，作废标处理。

21.5 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22.  评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取；

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23.  投标文件的初审

23.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4  投标人数量的认定

23.4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

23.4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.4.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.5  投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5.1 在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.5.2 在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

（1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

（5）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.5.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6） 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.6  采购人或采购代理机构对各投标人进行资格性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购代理机构将意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.7 评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24.  投标文件的澄清

24.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.  投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26.  授标

26.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐2名中标候选人（依次为第一、二中标候选人）名单。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定第一名为中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定第一名为中标人。

26.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27   中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监管机关指定的广东省政府采购网，相关发布媒体：广东盛远招标有限公司网站上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

六、质疑的提起与受理

28.  投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构当面递交（逾期的作无效处理）。

29.  投标人认为采购过程、成交结果使自己权益受到损害的，请在成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向招标代理机构提出（逾期的恕不接受）。

30.  供应商提出质疑的应当满足以下条件：

（1）有明确的质疑对象；

（2）有基本事实及证据；

（3）符合法定的时效要求；

（4）履行必要的工作程序。

31． 供应商提出质疑书中应包括以下内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、日期、邮政编码、联系电话及联系人；

（2）质疑的具体内容及相关事实证据；

（3）质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准；

（4）法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

（5）其他需要提供的内容等。

32.  质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向采购代理机构支付标书费后才能作为投标人，对采购文件提出质疑。

33.  受理质疑联系事项

接收质疑单位：广东盛远招标有限公司

联系部门：招标部

电话：0751-8228655

传真：0751-8228755

联系地址：韶关市浈江区北江路2幢电信综合楼四楼（邮编：512000）

七、 合同的订立和履行

34.  合同的订立

34.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。中标供应商签订采购合同后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

35.  合同的履行

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.2条的规定备案。

八、适用法律

36.  采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

37. 评标方法：本次评标采用综合评分法方法

38. 评标步骤：对投标文件的评审分为初审、比较与评价

38.1初审

（1）资格性审查；采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

| 序号 | 资格性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。 4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。 |

注：1）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

3）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

（2）符合性审查；评标委员会对通过资格性审查的投标人进行符合性审查；

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 |
| 5 | 投标供应商对投标货物没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 |
| 10 | 带★号条款满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |

注：1）投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2）结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3）结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

38.2比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

（3）价格评估；

（4）综合比较与评价。

38.3 推荐中标候选供应商名单。

39.  评标标准

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30%，技术得分占60%，商务得分占10%。

39.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

39.2 价格评估：价格分是以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分则按比例算出【投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100】

39.3 技术评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术规格、参数响应程度 | 60 | 设备的配置/技术参数（对技术要求的响应程度），带“▲”参数每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣2分，直至扣完该项分值为止。 |

39.4 商务评分主要考虑以下因素：

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务要求的响应性 | 4 | 完全满足用户需求书中商务要求的得4分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 综合实力、履约能力 | 6 | 根据投标人综合实力、履约能力进行评审和比较： 投标人综合实力、履约能力优的得6分； 投标人综合实力、履约能力中得4分； 投标人综合实力、履约能力一般得2分； 投标人综合实力、履约能力差得0分。 |

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目内容”逐条进行评审。

39.5 综合比较与评价：根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ [T] + [M]

其中：

W		某个投标人的综合得分；

C		某个投标人的实际投标价格；

Cmin	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

T	    某个投标人的技术评审得分；

M	    某个投标人的商务评审得分；

所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。

40  政府采购政策落实

40.1节能产品、环境标志产品价格扣除

40.1.1拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

40.1.2本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予 1 %的价格扣除。

40.1.3属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

40.2  对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标产品均由小微企业生产且使用该小 微企业商号或者注册商标 | 6% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 2 | 小型 、微 型企 业， 监狱 企业 ，残 疾人 | 投标供应商为大中型企业与小微企业 组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业 的合同份额占到合同总金额30%以上 | 2% | 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价 给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审 。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标/成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、 法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |

40.3价格扣除相关要求

40.3.1所称小型和微型企业应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.3.2符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒 毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》， 否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于 提供虚假材料谋取中标。

40.4中小企业扶持政策

40.4.1在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 第四部分

合 同 书 格 式

（货物类）

项目编号：

采购项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                               项目编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：¥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（¥_______________元）人民币。

三、供货要求

1.乙方提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，乙方都应提供并在招标文件中明确列出。

3.本项目包括送货及相关配套服务等。

4.乙方必须在投标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。

5.本项目为实验室整体验收的交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，乙方不得再向甲方收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装费、装修费、商检费用、银行费用、人工费用、安装费用（包含设备正常验收使用所需的一切配件费用，且含所有连接到使用终端的线路费用）、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由乙方在报价一览表中注明（如未注明，视同乙方默认上述要求），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6.乙方必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货完工期要求：自合同签订后60日历天内交付使用。

2. 交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

1.预付款：合同签订后15天内，支付合同价的50%作为预付款；

2.设备全部验收合格后支付合同价的50%余款。

3.本项目的每笔款项以人民币方式转账支付，乙方凭以下资料办理支付手续：

3.1合同；

3.2验收合格报告（加盖甲方公章，预付款支付时无需提供）；

3.3 乙方开具的正式发票（最后一次支付时出具）。

4.付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，甲方不承担责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。

六、设备采购与安装

（一）乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

（二）对乙方要求：

1.必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；

2.应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；

3.乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

5.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

6.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7.设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

8.安装调试在设备到货后5个工作日内进行。

9.所有设备均须由乙方送货上门并安装调试，甲方不再支付任何费用。

10.自安装工作一开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

七、验收要求

1.乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在甲方监查下现场进行测试和验收。

2.开箱检验

2.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。

2.2 拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

3.系统测试

3.1系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

3.2 如统测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件、投标文件或合同要求时，将被看作性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

3.3 乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付甲方。

3.4产品验收要求

3.4.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.4.2乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

3.4.3如有需要按国家有关规定进行检定或校准的仪器设备，第一次的检定或校准的费用，由乙方负责支付。

八、售后服务要求

1.乙方应提供不少于一年的质保期，终身维保。

质保期自设备安装调试完毕并由甲方验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

2.保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.乙方采用的设备供应商须开通7×24小时客服电话，保证开机率95%以上，以满足甲方要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师12小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，乙方提供不低于同等档次货物供甲方使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方管理人员同意。如须增加非乙方的货物和配件，乙方应协助解决。

4.对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

九、培训要求

1.乙方须提供详细的培训计划，所有培训费用（含培训教材费）及各项支出已包含在投标总价，所有的费用必须分别报价。

2.培训内容与课程要求

2.1提供软硬件的安装、配置培训

2.2乙方必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。乙方须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得甲方同意后实施。

2.3对于所有培训，乙方必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

十、保密要求

1.乙方须与甲方签订保密协议书。

2.乙方不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。乙方须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如乙方在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。甲方对于知悉乙方的有关合同事宜同样负有保密义务。

十一、其他要求

1.乙方投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2.乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，甲方将有权单方面中止合同的执行,并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3.因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3). 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

投 标 文 件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

……

投标文件

□开标一览表

□正本

□副本

项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

一、自查表

1.1资格性自查表

| 序号 | 资格性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。 4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） 6）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 7）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 本项目的特定资格要求：如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2符合性自查表

| 序号 | 符合性自查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按招标文件要求提交投标函。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 已按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 在经营范围内报价，投标总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算；如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 投标供应商对投标服务没有报价漏项，报价方案是唯一确定。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 有效期为递交投标文件之日起90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标文件符合招标文件规定要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 未出现视为投标人串标投标所列的情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 带★号条款满足招标文件的要求, 没有其他未实质性响应文件要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 11 | 没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.3技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

1.4商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格证明文件

2.1投标函

广东盛远招标有限公司：

依据贵方为采购项目名称：             项目编号：                 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标供应商名称、地址）提交下述文件正本_ 一 _份，副本  六  份。

1.自查表；

2.资格性文件；

3.商务部分；

4.技术部分；

5.价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起  90  天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签名：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东盛远招标有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：    年   月   日          单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东盛远招标有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，投标有效期为递交投标文件之日起90天。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

广东盛远招标有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转账、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1. 投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2. 招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4投标人资格声明函

致：广东盛远招标有限公司

关于贵方采购项目名称:____________项目编号：        投标邀请，本公司（企业）愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明。

注：本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.4.1相关证明文件

1. 营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本（复印件加盖公章）；

2. 财务状况报告（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明复印件加盖公章）；

3. 缴纳社会保障资金相关证明文件（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料；如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

4. 完税证明或单位缴纳税收证明（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；如依法免税的,提供相应证明材料复印件加盖公章）；

5. “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面加盖公章， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

6. 如投标人为代理经销商，必须提供《医疗器械经营许可证》；如投标人为制造商，必须提供《医疗器械生产许可证》（按国家规定执行）。

…………

注：各投标人应按照招标文件中第3页供应商资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

三、商务部分

3.1投标人综合概况

1.投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2.供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3.同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

4.设备及专业技术能力情况

（1）为本项目实施提供以下设备

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（2）拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5.履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

6.其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 供货要求： 1.投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。 2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。 3.本项目包括送货及相关配套服务等。 4.投标人必须在投标文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。 5.本项目为实验室整体验收的交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装费、装修费、商检费用、银行费用、人工费用、安装费用（包含设备正常验收使用所需的一切配件费用，且含所有连接到使用终端的线路费用）、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明（如未注明，视同投标人默认上述要求），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。 6.投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。 |  |  |
| 14 | 交货完工期要求：自合同签订后60日历天内交付使用。 |  |  |
| 15 | 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 16 | 付款方式： 1.预付款：合同签订后15天内，支付合同价的50%作为预付款； 2.设备全部验收合格后支付合同价的50%余款。 3.本项目的每笔款项以人民币方式转账支付，中标人凭以下资料办理支付手续： 3.1合同； 3.2验收合格报告（加盖采购人公章，预付款支付时无需提供）； 3.3 中标人开具的正式发票（最后一次支付时出具）。 4.付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付管理流程导致的支付延期，支付期限自动顺延，采购人不承担责任，中标人不得以此为由拒绝履行合同义务。 |  |  |
| 17 | 设备采购与安装： 一）投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。 二）对中标人要求： 1.必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍； 2.应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺； 3.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 4.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 5.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 6.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 7.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 8.安装调试在设备到货后5个工作日内进行。 9.所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，采购人不再支付任何费用。 10.自安装工作一开始，中标人应允许采购人的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 |  |  |
| 18 | 验收要求： 1.中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行测试和验收。 2.开箱检验 2.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。 2.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 3.系统测试 3.1系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。 3.2 如统测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件、投标文件或合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。 3.3 中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付采购人。 3.4产品验收要求 3.4.1要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 3.4.2中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。 3.4.3如有需要按国家有关规定进行检定或校准的仪器设备，第一次的检定或校准的费用，由中标人负责支付。 |  |  |
| 19 | 售后服务要求： 1.中标人应提供不少于一年的质保期，终身维保。 质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。 2.保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。 3.中标人采用的设备供应商须开通7×24小时客服电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师12小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标人提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非中标人的货物和配件，中标人应协助解决。 4.对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。 |  |  |
| 20 | 培训要求： 1.中标人须提供详细的培训计划，所有培训费用（含培训教材费）及各项支出已包含在投标总价，所有的费用必须分别报价。 2.培训内容与课程要求 2.1提供软硬件的安装、配置培训 2.2中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。 2.3对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。 |  |  |
| 21 | 保密要求： 1.中标人须与采购人签订保密协议书。 2.中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。 |  |  |
| 22 | 其他要求： 1.投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 2.投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。 3.因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 |  |  |
| 23 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 3.4售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术响应、偏离说明表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★2.6投标人（非制造商）参投的产品如为原装进口产品时，则须在投标文件中提供生产厂家或有效的代理商出具的产品销售授权书以确保供货的及时性及售后服务的专业性。 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应报价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__      ____单位的____     __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.6监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

五、价格部分

5.1 开标一览表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 |  |
| 各项税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1. 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）、投标保证金交纳凭证封装在一个信封中，作为唱标之用。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元 。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

项目编号：

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1.各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2.上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

询问函、质疑函、投诉书范本

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉书时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函范本

广东盛远招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：                                        .

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）